## Summary
Serial number | Gain | Gain Variance | Offset | Offset Variance |  | 874 | 1 | 435 | 2_riparata
435 | 9398 | 0.7% | -11328 | -1.6% | mV | N | N | N | N
1 | 9037.1135 | 0.1374% | -9863.1497 | -0.2412% | 0 | -9150.8264 | -9863.1497 | -11328 | -11605.2423 | -10407.6041
874 | 9038.2066 | 0.2142% | -9150.8264 | -0.3566% | 1200 | 1695.0215 | 981.3865 | -50.4 | -300.3858 | -386.5568
2_Riparata | 9420.7137 | 0.2634% | -11605.2423 | -0.3254% | 5000 | 36040.2065 | 35322.4179 | 35662 | 35498.3263 | 31346.7597
2_RiparataV2 | 8350.8728 | 0.216% | -10407.6041 | -0.1704%

## 435
.
Senza molla (come da calibrazione Texense)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [mV] | Loadcell force [N]
| 0 | 0 | 1.27 | 526.3158
| 21 | 93.408 | 1.284 | 631.5789
| 60 | 266.88 | 1.309 | 819.5489
| 280 | 1245.44 | 1.381 | 1360.9023
| 390 | 1734.72 | 1.422 | 1669.1729
| 600 | 2668.8 | 1.505 | 2293.2331
| 800 | 3558.4 | 1.593 | 2954.8872
| 1000 | 4448 | 1.676 | 3578.9474
| 1276 | 5675.648 | 1.789 | 4428.5714
| 1490 | 6627.52 | 1.877 | 5090.2256
| 2000 | 8896 | 2.093 | 6714.2857
Con molla e tazza porta-molla (misura 1) |  | Molla 170 N/mm
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [mV] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
| 1 | 4.448 | 1.267 | 503.7594
6.88 | 308 | 1369.984 | 1.37 | 1278.1955
14.96 | 606 | 2695.488 | 1.47 | 2030.0752 | 164.0475
23.04 | 911 | 4052.128 | 1.571 | 2789.4737 | 165.9743
30.64 | 1203 | 5350.944 | 1.679 | 3601.5038 | 167.5488
37.71 | 1500 | 6672 | 1.824 | 4691.7293 | 171.9759
45.18 | 1821 | 8099.808 | 1.966 | 5759.3985 | 175.7134
Machine force looks ok
Con molla e tazza porta-molla (misura 2) |  | Molla 170 N/mm
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [mV] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
0 | 1 | 4.448 | 1.24
10.13 | 301 | 1338.848 | 1.357
18.29 | 599 | 2664.352 | 1.487
26.43 | 901 | 4007.648 | 1.623
34.15 | 1200 | 5337.6 | 1.759
Con molla e tazza porta-molla (misura 3) |  | Molla 170 N/mm
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [mV] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
0 | 16 | 71.168 | 1.239
9.47 | 332 | 1476.736 | 1.368
16.85 | 604 | 2686.592 | 1.477
24.76 | 900 | 4003.2 | 1.592
32.53 | 1201 | 5342.048 | 1.731
39.94 | 1509 | 6712.032 | 1.885
47.57 | 1834 | 8157.632 | 2.063
Con molla e tazza porta-molla (misura 4) |  | Molla 170 N/mm
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [mV] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
0 | 16 | 71.168 | 1.241
9.42 | 329 | 1463.392 | 1.373
16.78 | 604 | 2686.592 | 1.481
24.92 | 906 | 4029.888 | 1.605
32.67 | 1206 | 5364.288 | 1.744
40.19 | 1520 | 6760.96 | 1.901
47.05 | 1812 | 8059.776 | 2.055
Con molla e tazza porta-molla (misura 5) |  | Molla 170 N/mm
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [mV] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
0 | 7 | 31.136 | 1.223
10.98 | 347 | 1543.456 | 1.365
17.85 | 601 | 2673.248 | 1.474
26.34 | 916 | 4074.368 | 1.632
33.81 | 1200 | 5337.6 | 1.793
41.74 | 1520 | 6760.96 | 1.971
48.18 | 1801 | 8010.848 | 2.107
*molla molto storta
Spacer rigido sul perch (misura 1)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [V] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
0 | 12 | 53.376 | 1.224
| 343 | 1525.664 | 1.35
| 630 | 2802.24 | 1.485
| 916 | 4074.368 | 1.622
| 1214 | 5399.872 | 1.766
| 1560 | 6938.88 | 1.935 |  |  | m | q
| 1880 | 8362.24 | 2.09 |  |  | 9181.0513 | -10823.0789
Spacer rigido sul perch (misura 2)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [V] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
0 | 5 | 22.24 | 1.226
| 340 | 1512.32 | 1.365
| 660 | 2935.68 | 1.516
| 975 | 4336.8 | 1.666
| 1234 | 5488.832 | 1.789
| 1517 | 6747.616 | 1.923 |  |  | m | q
| 1880 | 8362.24 | 2.098 |  |  | 9321.9826 | -11188.9135
Spacer rigido sul perch (misura 3)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Machine Force [N] | Loadcell output [V] | Loadcell force [N] | Spring K meas.
0 | 30 | 133.44 | 1.237
| 320 | 1423.36 | 1.362
| 617 | 2744.416 | 1.503
| 915 | 4069.92 | 1.641
| 1230 | 5471.04 | 1.786
| 1520 | 6760.96 | 1.924 |  |  | m | q
| 1860 | 8273.28 | 2.084 |  |  | 9474.8344 | -11467.5484
[5 empty] | Average misure 2 e 3 | 9398.4085 | -11328.231
[6 empty] | 0.7498% | -1.615%

## 1
.
Spacer rigido sul perch (misura 1)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 1 | 1.199 | 4.448
| 310 | 1.256 | 1378.88
| 604 | 1.396 | 2686.592
| 920 | 1.547 | 4092.16
| 1200 | 1.685 | 5337.6
| 1510 | 1.836 | 6716.48 |  | m | q
| 1850 | 2.005 | 8228.8 |  | 9040.8467 | -9892.7172
Spacer rigido sul perch (misura 2)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 1 | 1.188 | 4.448
| 350 | 1.27 | 1556.8
| 620 | 1.399 | 2757.76
| 970 | 1.568 | 4314.56
| 1230 | 1.697 | 5471.04
| 1500 | 1.831 | 6672 |  | m | q
| 1810 | 1.982 | 8050.88 |  | 9020.3884 | -9834.4573
Spacer rigido sul perch (misura 3)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 6 | 1.183 | 26.688
| 340 | 1.266 | 1512.32
| 630 | 1.402 | 2802.24
| 940 | 1.552 | 4181.12
| 1230 | 1.694 | 5471.04
| 1580 | 1.866 | 7027.84 |  | m | q
| 1825 | 1.987 | 8117.6 |  | 9050.1055 | -9862.2747
|  |  |  | AVG | 9037.1135 | -9863.1497
|  |  |  | DEV. STD | 0.1374% | -0.2412%
|  |  |  | Summary | 9037.1135 | 0.1374% | -9863.1497 | -0.2412%
q
0
#DIV/0!

## 874
.
Spacer rigido sul perch (misura 1)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 3 | 1.161 | 13.344
| 350 | 1.211 | 1556.8
| 650 | 1.341 | 2891.2
| 920 | 1.466 | 4092.16
| 1230 | 1.617 | 5471.04
| 1580 | 1.789 | 7027.84 |  | m | q
| 1810 | 1.903 | 8050.88 |  | 9059.5549 | -9184.1411
Spacer rigido sul perch (misura 2)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 6 | 1.144 | 26.688
| 330 | 1.193 | 1467.84
| 660 | 1.343 | 2935.68
| 940 | 1.477 | 4181.12
| 1220 | 1.612 | 5426.56
| 1560 | 1.779 | 6938.88 |  | m | q
| 1820 | 1.91 | 8095.36 |  | 9042.3764 | -9161.8268
Spacer rigido sul perch (misura 3)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 7 | 1.143 | 31.136
| 380 | 1.213 | 1690.24
| 650 | 1.337 | 2891.2
| 970 | 1.49 | 4314.56
| 1280 | 1.641 | 5693.44
| 1550 | 1.775 | 6894.4 |  | m | q
| 1860 | 1.929 | 8273.28 |  | 9012.6884 | -9106.5114
|  |  |  | AVG | 9038.2066 | -9150.8264
|  |  |  | DEV. STD | 0.2142% | -0.3566%
|  |  |  | Summary | 9038.2066 | 0.2142% | -9150.8264 | -0.3566%
q
0
#DIV/0!

## 2_Riparata
.
Spacer rigido sul perch (misura 1)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 6 | 1.276 | 26.688
| 310 | 1.377 | 1378.88
| 640 | 1.532 | 2846.72
| 920 | 1.668 | 4092.16
| 1220 | 1.814 | 5426.56
| 1510 | 1.95 | 6716.48 |  | m | q
| 1960 | 2.16 | 8718.08 |  | 9416.058 | -11633.3581
Spacer rigido sul perch (misura 2)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 7 | 1.262 | 31.136
| 320 | 1.375 | 1423.36
| 620 | 1.52 | 2757.76
| 980 | 1.694 | 4359.04
| 1240 | 1.817 | 5515.52
| 1540 | 1.959 | 6849.92 |  | m | q
| 1850 | 2.106 | 8228.8 |  | 9392.9143 | -11551.8596
Spacer rigido sul perch (misura 3)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 8 | 1.257 | 35.584
| 330 | 1.378 | 1467.84
| 620 | 1.518 | 2757.76
| 940 | 1.673 | 4181.12
| 1200 | 1.794 | 5337.6
| 1500 | 1.937 | 6672 |  | m | q
| 1800 | 2.077 | 8006.4 |  | 9453.1689 | -11630.5091
|  |  |  | AVG | 9420.7137 | -11605.2423
|  |  |  | DEV. STD | 0.2634% | -0.3254%
|  |  |  | Summary | 9420.7137 | 0.2634% | -11605.2423 | -0.3254%
q
0
#DIV/0!

## 2_RiparataV2
.
Spacer rigido sul perch (misura 1)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 5.5 | 1.2515 | 24.464
| 310 | 1.4075 | 1378.88
| 615 | 1.5735 | 2735.52
| 975 | 1.7655 | 4336.8
| 1265 | 1.92 | 5626.72
| 1570 | 2.083 | 6983.36 |  | m | q
| 1870 | 2.242 | 8317.76 |  | 8351.3321 | -10408.4264
Spacer rigido sul perch (misura 2)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 5 | 1.253 | 22.24
| 320 | 1.415 | 1423.36
| 630 | 1.584 | 2802.24
| 970 | 1.765 | 4314.56
| 1240 | 1.909 | 5515.52
| 1570 | 2.086 | 6983.36 |  | m | q
| 1830 | 2.224 | 8139.84 |  | 8328.5597 | -10385.4851
Spacer rigido sul perch (misura 3)
Travel [mm] | Machine Force [lbs] | Loadcell output [V] | Machine Force [N]
0 | 6 | 1.25 | 26.688
| 300 | 1.4 | 1334.4
| 600 | 1.563 | 2668.8
| 980 | 1.766 | 4359.04
| 1290 | 1.931 | 5737.92
| 1570 | 2.08 | 6983.36 |  | m | q
| 1910 | 2.26 | 8495.68 |  | 8372.7265 | -10428.9007
5 | 1.252
380 | 1.449 |  |  | AVG | 8350.8728 | -10407.6041
690 | 1.633 |  |  | DEV. STD | 0.216% | -0.1704%
950 | 1.79
1200 | 1.942 |  |  | Summary | 8350.8728 | 0.216% | -10407.6041 | -0.1704%
1570 | 2.17
1860 | 2.348
5 | 1.253
320 | 1.415
630 | 1.584
970 | 1.765
1240 | 1.909
1570 | 2.086
1830 | 2.224
q
0
#DIV/0!